# УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора ВНИИР

по научной работе,

начальник ГЦИ СИ ВНИИР

____________М.С.Немиров

«_____»_________1995 г.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

### ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ДАТЧИК УРОВНЯ АКУСТИЧЕСКИЙ ТИПА «ЭХО»

Методика поверки

МИ 1112-96

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

### ЭСКИЗ УСТАНОВКИ

ДЛЯ НАТУРНОЙ ПОВЕРКИ УРОВНЕМЕРА

#### РАЗРАБОТАНЫ       Казанским филиалом Всесоюзного ордена

Трудового Красного Знамени научно-

исследовательского института физико-технических

и радиотехнических измерений (КФ ВНИИФТРИ)

Госстандарта

ИСПОЛНИТЕЛИ       А.Г.Сафин, канд.техн. наук (руководитель темы);

Р.К.Ганеева; Н.Г.Ахметвалеев

РАЗРАБОТАНЫ       Государственным ордена Трудового Красного

Знамени научно-исследовательским институтом

теплоэнергетического приборостроения

(НИИТеплоприбор) Министерства

приборостроения, средств автоматизации и систем

управления

ИСПОЛНИТЕЛИ       И.Д.Шелапутин, кан.техн. наук (руководитель

темы); В.А.Федоров; Л.И.Чесаков, канд.техн. наук;

М.Н.Шафрановский; И.А.Гельберт

ПОДГОТОВЛЕНЫ к УТВЕРЖДЕНИЮ отделом образцовых методов и

средств измерения расхода и объема жидкостей

Казанского филиала ВНИИФТРИ

Начальник отдела    А.Г.САФИН

Ведущий инженер   Р.К.ГАНЕЕВА

Младший научный сотрудник    Н.Г.АХМЕТВАЛЕЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ           Казанским филиалом ВНИИФТРИ

31 января 1986 г.

УТВЕРЖДЕНЫ ВНИИР  15 ноября 1995 г.

3

# Таблица 1

| Значение уровня | Значение временной задержки, мс | Расчетное значение выходного сигнала, мА | Фактическое значение выходного сигнала, мА | Погрешность, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м | % | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Результаты поверки______________________________________________

Максимальное значение основной погрешности, %____________________

3. Определение вариации выходного сигнала

# Таблица 2

| Значение уровня | Увеличение | Уменьшение | Вариация, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | значение выходного сигнала, мА | Значение выходного сигнала, мА |  |  |
| м | % | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 |  |  |  |  |

Результаты поверки_________________________________________________

Максимальное значение вариации, %__________________________________

4. Дополнительные значения_________________________________________

5. Выводы о результатах поверки_____________________________________

Должность , Ф.И.О. поверителя______________________________________

Подпись                                       ______________________________________

М П          «_____»____________198__г.

57

Приложение 2

(обязятельное)

ФОРМА

# ПРОТОКОЛ  №______

записи результатов поверки

## Поверка акустического датчика уровня_________________

Тип, № заводской

Дата выпуска_______________________198   г.

## Предприятие-изготовитель_________________________

Тип акустического преобразователя_________________________

Место проведения поверки_________________________________

Начало поверки_____________ Конец поверки________________

- Внешний осмотр:

Комплектность___________________________________________

Внешний вид_____________________________________________

## Маркировка__________________________________

#### Результаты внешнего осмотра______________________________

2.Определение основной приведенной погрешности датчика уровня

температура окружающего воздуха, оС_______________________

относительная влажность, %________________________________

атмосферное давление, кПа_________________________________

напряжение питания,______________В, частота_______________

сопротивление внешней нагрузки, Ом_______________________

56

Настоящие методические указания распространяются на датчики уровня акустические типа ЭХО, основанные на методе акустической импульсной локации, и устанавливают методику их первичной и периодической поверок.

- НАЗНАЧЕНИЕ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Датчики уровня акустические типа ЭХО (в дальнейшем – датчик) предназначены для непрерывного дистанционного измерения уровня:

- жидких сред, в том числе вязких, неоднородных, выпадающих в осадок, взрывоопасных, высокоагрессивных и др. при температуре измеряемой среды от минус 40оС до плюс 170оС и давлении до 4,0 МПа;

- сыпучих и кусковых материалов с размерами гранул  до 300 мм при температуре измеряемой среды от минус 50оС до плюс 120оС.

Датчики состоят из акустического преобразователя (АП) и преобразователя передающего измерительного (ППИ), в случае многоточечного исполнения дополнительно – переключающего устройства (УП).

Принцип действия основан на локации измеряемого уровня ультразвуковыми импульсами, проходящими через газовую среду (при отношении акустических сопротивлений измеряемой среды и газа над ней не менее 100), и на явлении отражения этого импульса от границы раздела фаз газ – измеряемая среда. Мерой уровня при этом является время распространения акустических колебаний от источника излучения до границы раздела фаз газ ~ измеряемая среда и обратно до приемника. Номинальная статистическая характеристика датчиков – линейная.

  - Диапазоны измерения

уровня	, м			     от 0-0,1 до 0-40,0

  - Пределы основной

приведенной погрешности

измерения, %			     ± 0,5; ± 1,0; ± 1,5; ± 2,5

  - Выходной сигнал –

постоянный ток, мА                   0-5,0; 0-20,0; 4,0-20,0

5

  - Выходное сопротивление нагрузки, кОм

для сигнала 0-5 мА                     до 2,5

для сигнала  0-20 и 4-20 мА       до 1,0

  - Питание датчика осуществляется

от сети переменного тока напряжением, В     220

и частотой, Гц  				     50±1

1.6. Потребляемая мощность В А не более     15

- ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

  - При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:

- внешний осмотр датчика (п. 6.1)

- опробование датчика (п. 6.2)

- определение основной приведенной погрешности (п. 6.3)

- определение вариации выходного сигнала датчика (п. 6.4)

- СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

  - При проведении поверки должны быть применены следующие средства:

- установка поверочная уровнемерная имитационная типа

##### УПУ-35И ТУ25-02.020258-83

- термометр ртутный с пределами измерения от 0оС до 50оС

по ГОСТ 2323-73

- психрометр аспирационный с пределами измерения

относительной влажности от 10 до 100% по ГОСТ 6363-52

- барометр с пределами измерения давления от 610 до 900 мм рт. ст. по ТУ 912-500-ТУ1

  - Все средства поверки должны быть поверены

(аттестованы) органами метрологической службы и иметь действующие свидетельства о поверке (аттестации) или оттиски поверительных клейм,

6

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-12 м

#### Неизмеряемый уровень			1 м

#### Акустический преобразователь		АП-8

Температура					20оС

Скорость звука				343 м/с

| Уровень | Задержка, мс | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |

12,0	0		76,760			0	   0		4

8,4	30		55,768			1,5	   6		8,8

6,0	50		41,774			2,5	   10		12

3,0	75		24,282			3,75	   15		16

0	100		  6,789			5             20		20

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-0,5 м

Неизмеряемый уровень 			0,25 м

Акустический преобразователь		АП-13

Температура					t=20оС

Скорость звука				V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,15 0,25 0,375 0,5 | 0 30 50 75 100 | 4,359 3,484 2,901 2,173 1,444 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-10 м

Неизмеряемый уровень 			     1 м

Акустический преобразователь		АП-8

Температура					   20оС

Скорость звука			           343 м/с

| Уровень | Задержка, мс | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 10 7,0 5,0 2,5 0 | 0 30 50 75 100 | 65,098 43,605 35,943 21,366 6,789 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### 4. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

4.1 Поверка должна проводиться в заводских, испытательных и других лабораториях (помещениях), где должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха, оС		20±1

- атмосферное давление, кПа				84-106,4

- относительная влажность, %				30(80

- изменение температуры в течение поверки оС	не более 0,5

- питание осуществляется от сети переменного

тока напряжением, В					220±4,4

и частотой , Гц						50±0,0

- сопротивление внешней нагрузки в цепи

выходного сигнала, Ом					не более 200

- отсутствие вибрации, источников электрических

и магнитных (кроме зеленого) полей

##### ПРИМЕЧАНИЕ: При замене термосопротивления в акустическом

преобразователе поверяемого датчика на эталонное сопротивление, номинальное значение которого равно значению термосопротивления при 20оС, допускается проводить поверку при температуре окружающего воздуха (20±5)оС

- ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

  - Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

Необходимо ознакомиться с правилами техники безопасности и работы с электроустановками;

средства поверки и поверяемый датчик должны быть выдержаны при соблюдении  условий п. 4.1. не менее одного часа;

подключить поверяемый датчик и установку согласно рис.1, заземлить их корпуса и выдержать во включенном состоянии не менее 30 мин. Излучающую поверхность акустического преобразователя  поверяемого датчика заглушить паролоном.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1. Внешний осмотр датчика

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемого датчика требованиям техни-

Рис.1 Структурная схема соединения средств поверки датчиков уровня акустических типа ЭХО.

I – Установка поверочная уровнемерная имитационная типа УПУ-35И:

СИ-I – стойка измерения,. включающая в себя  вольтамперметр, генератор импульсов, блок формирования сигналов БФС.

II – Поверяемый датчик уровня акустический типа ЭХО: АП – акустический преобразователь, БИ – преобразователь передающий измерительный.

8

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-0,3 м

Неизмеряемый уровень 			 0,25 м

Акустический преобразователь		АП-13

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,09 0,15 0,225 0,3 | 0 30 50 75 100 | 3,193 2,6685 2,318 1,881 1,444 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-0,4 м

Неизмеряемый уровень 			 0,25 м

Акустический преобразователь		АП-13

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,12 0,2 0,3 0,4 | 0 30 50 75 100 | 3,776 3,076 2,610 2,027 1,444 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

53

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-0,15 м

Неизмеряемый уровень 			 0,25 м

Акустический преобразователь		АП-13

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,045 0,075 0,112 0,15 | 0 30 50 75 100 | 2,318 2,056 1,881 1,662 1,444 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-0,2 м

Неизмеряемый уровень 			 0,25 м

Акустический преобразователь		АП-13

Температура					t=20оС

Скорость звука			          	            V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,06 0,1 0,15 0,2 | 0 30 50 75 100 | 2,610 2,260 2,027 1,735 1,444 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

52

ческой документации в части комплектности, маркировки и внешнего вида.

6.2. Опробование датчика.

Опробовании должно быть установлено общее функционирование датчика (поступление сигналов от любой отражающей поверхности) и его работоспособностью согласно соответствующему разделу технического описания или паспорта на датчик.

6.3. Определение основной приведенной погрешности датчика.

Определение основной приведенной погрешности датчика производится на установке УПУ-35И. Имитация измеряемого уровня датчика производится с помощью электронного блока фиксированным значением временной задержки зондирующего сигнала в измерительном тракте установки.

6.3.1. Проверить правильность расположения ручек генератора Г5-60 установки УПУ-35И. Положение ручек должно быть следующим: запуск – П, период Т – 000000; временной сдвиг – Д2 – 000000; длительность – 0; режим работы – 2, П, амплитуда 10 В.

6.3.2. Выбрать градуировочную таблицу (приложение 1), соответствующую поверяемому типу датчика с определенным диапазоном измеряемого уровня. По выбранной градуировочной таблице на времязадающем генераторе Г5-60 выставить одно из контрольных значений величины временной задержки (t зад.), соответствующее 0,30, 50, 75 и 100% от верхнего предела диапазона измеряемого уровня  поверяемого датчика и произвести отсчет показаний выходного сигнала вольтамперметром установки УПУ-35И.

6.3.3. Основная приведенная погрешность датчика определяется как разность между фактическим значением выходного сигнала Ji и расчетным значением этого сигнала Jp, отнесенная к диапазону изменения выходного сигнала Jmax-Jo и выражается в %.

9

Для диапазонов 0-5,0 и 0-20,0 мА погрешность вычисляется по формуле (6.1.):

(6.1.) Ji =  100

для диапазонов 4,0-20,0 мА по формуле (6.2.):

(6.2.) Ji =  100

где Ji  (mA) – значение выходного сигнала датчика, измеренного вольтамперметром;

Jp (mA) – расчетное значение выходного сигнала, соответствующее tзад по градуировочной таблице;

Jmax (mA) – максимальное значение выходного сигнала, соответствующее верхнему пределу диапазона измеряемого уровня поверяемого датчика;  i – число измерений.

Количество измерений в каждой из пяти указанных выше контрольных точек должно быть не менее трех.

Максимальное значение величины Ji принимается за основную приведенную погрешность измерения уровня и не должно превышать 0,75 абсолютного значения нормируемой погрешности поверяемого датчика.

6.3.4. Определение основной погрешности датчика допускается производить при помощи щита-отражателя, имитирующего положение контролируемого уровня. При этом необходимы следующие дополнительные средства:

- аттестованная рулетка или линейка не менее величины расстояния, равного сумме неизмеряемого уровня и диапазона измерения уровня датчика, отсчитываемого от плоскости отсчета АП. Погрешность рулетки должна быть не более 0,002 м;

- щит из отражающего звук материала размером не менее 0,5х0,5 м (приложение 3).

По градуировочной таблице установить щит на расстояние от АП, соответствующему 0, 30, 50, 75 и 100% от верх-

10

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-6,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-11

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 1,8 3 4,5 6 | 0 30 50 75 100 | 41,836 31,341 24,344 15,597 6,851 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-0,1 м

Неизмеряемый уровень 			 0,25 м

Акустический преобразователь		АП-13

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,03 0,05 0,075 0,1 | 0 30 50 75 100 | 2,027 1,582 1,735 1,589 1,444 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-2,5 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-11

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		 V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,75 1,25 1,875 2,5 | 0 30 50 75 100 | 21,428 17,055 14,140 10,495 6,851 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-2,5 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-11

Температура					t=20оС

Скорость звука			            		V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 1,2 2 3 4 | 0 30 50 75 100 | 30,175 23,177 18,513 12,682 6,851 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### него предела диапазона измерения уровня. Шит должен быть установлен так, чтобы его плоскость и геометрическая ось АП были взаимно перпендикулярны. Точность установки щита контролируется рулеткой.

6.4. Определение вариации выходного сигнала датчика

Определение вариации выходного сигнала производится при изменении величины временной задержки в сторону ее увеличения или уменьшения в окрестности контрольной точки диапазона измеряемого уровня поверяемого датчика.

Датчик считается выдержавшим испытание, если вариация (В) выходного сигнала, определяемая выражением (6.3):

(6.3)    В =  100

### не превышает 0,75 абсолютного значения предела основной приведенной погрешности поверяемого датчика, гда J1 и J2 – значения выходных сигналов соответственно при увеличении и уменьшении длительности временной задержки. Количество измерений в каждой точке должно быть не менее трех.

- ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

  - Положительные результаты поверки следует оформлять свидетельством о поверке, а в паспорте (или документе его заменяющем) делается запись результатов поверки и ставится дата и подпись лица, проводившего поверку, скрепленная оттиском поверительного клейма.

  - При отрицательных результатах поверки датчик к  применению не допускается. В паспорте  (или документе его заменяющем) делается запись о непригодности датчика, а поверительное клеймо годится.

  - По результатам поверки составляется протокол записи результатов поверки по форме, приведенной в приложении 2.

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-1,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-11

Температура					t=20оС

Скорость звука			            		V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,3 0,5 0,75 1,0 | 0 30 50 75 100 | 12,682 10,933 9,766 7,580 6,851 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-1,6 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-11

Температура					t=20оС

Скорость звука			            		V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,48 0,8 1,2 1,6 | 0 30 50 75 100 | 16,180 13,382 11,516 9,183 6,851 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

49

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-0,4 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-11

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,12 0,2 0,3 0,4 | 0 30 50 75 100 | 9,183 8,484 8,017 7,434 6,851 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-0,6 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-11

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,18 0,3 0,45 0,6 | 0 30 50 75 100 | 10,349 9,300 8,600 7,726 6,851 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

48

###### Приложение 1

(справочное)

ГРАДУИРОВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ

ДАТЧИКА УРОВНЯ АКУСТИЧЕСКОГО ТИПА

ЭХО

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-0,4 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-3, АП-31

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V20оС=343 м/сек

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0,4 0,2800,2 0,1 0 | 0 30 50 75 100 | 9,121 8,422 7,955 7,372 6,789 | 0 1,5 2,5 3,75 | 0 6 10 15 | 4 8,8 12 16 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-0,6 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-3, АП-31

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V20оС=343 м/сек

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0,6 0,42 0,3 0,15 0 | 0 30 50 75 100 | 10,287 9,238 8,538 7,664 6,789 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-1,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-10, АП-10М

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,3 0,5 0,75 1,0 | 0 30 50 75 100 | 11,464 9,715 8,548 7,091 5,633 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-1,6 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-10, АП-10М

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,48 0,8 1,2 1,6 | 0 30 50 75 100 | 14,962 12,164 10,298 7,965 5,633 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

47

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-0,4 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-10, АП-10М

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,12 0,2 0,3 0,4 | 0 30 50 75 100 | 7,965 7,266 6,799 6,216 5,633 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-0,6 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-10, АП-10М

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,18 0,3 0,45 0,6 | 0 30 50 75 100 | 9,131 8,082 7,382 6,508 5,633 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

46

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-1,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-3, АП-8, АП-31

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 1 0,7 0,5 0,25 0 | 0 30 50 75 100 | 12,620 10,871 9,704 8,247 6,789 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-1,6 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-3, АП-8, АП-31

Температура					t=20оС

Скорость звука			          		V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 1,6 0,12 0,8 0,4 0 | 0 30 50 75 100 | 16,118 13,320 11,454 9,121 6,789 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

15

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-2,5 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-3, АП-8, АП-31

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 2,5 1,75 1,25 0,625 0 | 0 30 50 75 100 | 21,366 16,993 14,078 10,433 6,789 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-4,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-3, АП-8, АП-31

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 4 2,8 2 1 0 | 0 30 50 75 100 | 30,113 23,115 18,451 12,620 6,789 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

16

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-16,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-9, АП-91

Температура					t=20оС

Скорость звука			         		V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 4,8 8 12 16 | 0 30 50 75 100 | 100,025 72,037 53,378 30,055 6,731 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-1,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-9, АП-91

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 6 10 15 20 | 0 30 50 75 100 | 123,349 88,364 65,040 35,885 6,731 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

45

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-10,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-9, АП-91

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 3 5 7,5 10 | 0 30 50 75 100 | 65,040 47,547 35,885 21,308 6,731 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-12,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-9, АП-91

Температура					t=20оС

Скорость звука					V=343 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 3,6 6 9 12 | 0 30 50 75 100 | 76,702 55,711 41,716 24,224 6,731 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

44

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-6,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-3, АП-8, АП-31

Температура					t=20оС

Скорость звука			            		V20оС=343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 6 4,2 30 1,5 0 | 0 30 50 75 100 | 41,774 31,279 24,282 15,535 6,789 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-10 м

Неизмеряемый уровень 			 2 м

Акустический преобразователь		АП-4М, АП-41

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V20оС=343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 10 7 5 2,5 0 | 0 30 50 75 100 | 71,337 53,844 42,183 27,605 13,028 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

17

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-12 м

Неизмеряемый уровень 			 2 м

Акустический преобразователь		АП-4М, АП-41

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V20оС=343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 12 8,4 6 3 0 | 0 30 50 75 100 | 82,993 62,001 48,008 30,515 13,028 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-16 м

Неизмеряемый уровень 			 2 м

Акустический преобразователь		АП-4М, АП-41

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V20оС=343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 16 11,2 8 4 0 | 0 30 50 75 100 | 106,322 78,334 59,675 36,352 13,028 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

18

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-4,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-9, АП-91

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V=343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 1,2 2 3 4 | 0 30 50 75 100 | 30,055 23,057 18,393 12,562 6,731 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-6,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-9, АП-91

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V20оС=343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 1,8 3 4,5 6 | 0 30 50 75 100 | 41,716 31,221 24,224 15,477 6,731 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

43

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-1,6 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-9, АП-91

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V=343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,48 0,8 1,2 1,6 | 0 30 50 75 100 | 16,061 13,262 11,396 9,063 6,731 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-2,5 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-9, АП-91

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V=343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,75 1,25 1,875 2,5 | 0 30 50 75 100 | 21,308 16,935 14,020 10,375 6,731 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

42

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-20 м

Неизмеряемый уровень 			 2 м

Акустический преобразователь		АП-4М, АП-41

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V20оС =343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 20 14 10 5 0 | 0 30 50 75 100 | 129,646 94,661 71,337 42,183 13,028 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-30 м

Неизмеряемый уровень 			 2 м

Акустический преобразователь		АП-4М, АП-41

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V20оС =343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 20 14 10 5 0 | 0 30 50 75 100 | 187,955 135,477 100,492 56,760 13,028 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

19

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-6,0 м

Неизмеряемый уровень 			 2 м

Акустический преобразователь		АП-4М, АП-41

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V20оС =343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 6 4,2 3 1,5 0 | 0 30 50 75 100 | 48,013 37,518 30,521 21,774 13,028 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-40,0 м

Неизмеряемый уровень 			 2 м

Акустический преобразователь		АП-4М, АП-41

Температура					t=20оС

Скорость звука			          		V20оС =343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 40 28 20 10 0 | 0 30 50 75 100 | 246,264 176,293 129,646 71,337 13,028 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

20

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-0,6 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-9, АП-91

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V =343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,18 0,3 0,45 0,6 | 0 30 50 75 100 | 10,229 9,180 8,480 7,606 6,7318 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-1,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-9, АП-91

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		V=343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,3 0,5 0,75 1,0 | 0 30 50 75 100 | 12,562 10,812 9,646 8,189 6,731 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

41

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-6,0 м

Неизмеряемый уровень 			 2 м

Акустический преобразователь		АП-6, АП-6В

Рабочее давление				Р=4,0 МПа

Температура					t=20оС

Скорость звука			           		С =349 м/с

| Уровень | Задержка, мс, | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 6 4,2 3 1,5 0 | 0 30 50 75 100 | 45,987 35,672 38,795 20,199 11,603 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-0,4 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-9, АП-91

Температура					t=20оС

Скорость звука			            		V=343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,12 0,2 0,3 0,4 | 0 30 50 75 100 | 9,063 8,364 7,897 7,314 6,731 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

40

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-0,4 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-20, АП-61, АП-61В

Температура					t=20оС

Скорость звука			            		V=343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,12 0,2 0,3 0,4 | 0 30 50 75 100 | 8,305 7,606 7,139 6,556 5,973 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-0,6 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-20, АП-61, АП-61В

Температура					t=20оС

Скорость звука			            		V=343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,18 0,3 0,45 0,6 | 0 30 50 75 100 | 9,471 8,422 7,722 6,847 5,973 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

21

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-1,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-20, АП-61, АП-61В

Температура					t=20оС

Скорость звука			            		V=343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,3 0,5 0,75 1,0 | 0 30 50 75 100 | 11,804 10,055 8,888 7,431 5,973 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-1,6 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-20, АП-61, АП-61В

Температура					t=20оС

Скорость звука			            		V=343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,48 0,8 1,2 1,6 | 0 30 50 75 100 | 15,390 12,620 10,750 8,460 6,140 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

22

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-4,0 м

Неизмеряемый уровень 			 2 м

Акустический преобразователь		АП-6, АП-6В,

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=1,6 МПа

Скорость звука			            		С=345,4 м/с

| Уровень | Задержка, мс, | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 4 2,8 2 1 0 | 0 30 50 75 100 | 34,884 27,936 23,304 17,513 11,723 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-4,0 м

Неизмеряемый уровень 			 2 м

Акустический преобразователь		АП-6, АП-6В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=4,0 МПа

Скорость звука			            		С=349 м/с

| Уровень | Задержка, мс, | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 4 2,8 2 1 0 | 0 30 50 75 100 | 34,526 27,649 23,065 17,334 11,603 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

39

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-6,0 м

Неизмеряемый уровень 			 2 м

Акустический преобразователь		АП-6, АП-6В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=1,6 МПа

Скорость звука			            		С=345,4 м/с

| Уровень | Задержка, мс | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 6 4,2 3 1,5 0 | 0 30 50 75 100 | 46,465 36,042 29,094 20,408 11,723 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-6,0 м

Неизмеряемый уровень 			 2 м

Акустический преобразователь		АП-6, АП-6В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=0,6 МПа

Скорость звука			            		С=343,9 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 6 4,2 3 1,5 0 | 0 30 50 75 100 | 46,668 36,199 29,221 20,497 11,774 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

38

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-0,25 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-20, АП-61, АП-61В

Температура					t=20оС

Скорость звука			            		V=343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,75 1,25 1,875 2,5 | 0 30 50 75 100 | 20,550 16,177 13,262 9,617 5,973 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-4,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-20, АП-61, АП-61В

Температура					t=20оС

Скорость звука			            		V=343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 1,2 2 3 4 | 0 30 50 75 100 | 29,297 22,299 17,635 11,804 5,973 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

23

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-6,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-20, АП-61, АП-61В

Температура					t=20оС

Скорость звука			            		V=343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 1,8 3 4,5 6 | 0 30 50 75 100 | 40,958 30,463 23,466 14,719 5,973 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-10,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-20, АП-61, АП-61В

Температура					t=20оС

Скорость звука			            		V=343 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 3 5 7,5 10 | 0 30 50 75 100 | 64,282 46,789 35,127 20,550 5,973 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

24

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-2,5 м

Неизмеряемый уровень 			 2 м

Акустический преобразователь		АП-6, АП-6В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=0,6 МПа

Скорость звука			            		С=343,9 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 2,5 1,75 1,25 0,625 0 | 0 30 50 75 100 | 26,312 21,951 19,043 15,408 11,774 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-2,5 м

Неизмеряемый уровень 			 2 м

Акустический преобразователь		АП-6, АП-6В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=1,6 МПа

Скорость звука			            		С=345,4 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 2,5 1,75 1,25 0,625 0 | 0 30 50 75 100 | 26,199 21,856 18,961 15,342 11,723 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

37

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-2,5 м

Неизмеряемый уровень 			 2 м

Акустический преобразователь		АП-6, АП-6В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=4,0 МПа

Скорость звука			            		С=349 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 2,5 1,75 1,25 0,625 0 | 0 30 50 75 100 | 25,931 21,633 18,767 15,185 11,603 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-4,0 м

Неизмеряемый уровень 			 2 м

Акустический преобразователь		АП-6, АП-6В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=0,6 МПа

Скорость звука			            		С=343,9 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 4 2,8 2 1 0 | 0 30 50 75 100 | 35,036 28,057 23,405 17,589 11,774 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

36

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-1,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-61, АП-61В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=0,6 МПа

Скорость звука			            		V=343,9 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,3 0,5 0,75 1,0 | 0 30 50 75 100 | 11,773 10,029 8,865 7,412 5,958 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-2,5 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-6, АП-6В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=1,6 МПа

Скорость звука			            		V=345,4 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,3 0,5 0,75 1,0 | 0 30 50 75 100 | 11,723 9,986 8,828 7,380 5,932 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### 25

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-1,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-61, АП-61В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=4,0 МПа

Скорость звука			            		V=349 м/сек

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,3 0,5 0,75 1,0 | 0 30 50 75 100 | 11,603 9,884 8,738 7,305 5,873 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-1,6 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-61, АП-61В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=0,6 МПа

Скорость звука			            		V=343,9 м/сек.

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,48 0,8 1,2 1,6 | 0 30 50 75 100 | 15,263 12,471 10,610 8,284 5,958 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

26

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-1,6 м

Неизмеряемый уровень 			 2 м

Акустический преобразователь		АП-6, АП-6В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=1,6 МПа

Скорость звука			            		С=345,4 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 1,6 1,12 0,8 0,4 0 | 0 30 50 75 100 | 20,987 18,208 16,355 14,039 11,723 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-1,6 м

Неизмеряемый уровень 			 2 м

Акустический преобразователь		АП-6, АП-6В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=4,0 МПа

Скорость звука			            		С=349 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 1,6 1,12 0,8 0,4 1,0 | 0 30 50 75 100 | 20,773 18,023 16,189 13,897 11,604 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

35

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-1,0 м

Неизмеряемый уровень 			 2 м

Акустический преобразователь		АП-6, АП-6В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=4,0 МПа

Скорость звука			            		С=349 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 1 0,7 0,5 0,25 0 | 0 30 50 75 100 | 17,335 15,616 14,470 13,037 11,604 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-1,6 м

Неизмеряемый уровень 			 2 м

Акустический преобразователь		АП-6, АП-6В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=0,6 МПа

Скорость звука			            		С=343,9 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 1,6 1,12 0,8 0,4 0 | 0 30 50 75 100 | 21,078 18,288 16,426 14,100 11,774 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

34

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-1,6 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-61, АП-61В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=1,6 МПа

Скорость звука			            		V=345,4 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,48 0,8 1,2 1,6 | 0 30 50 75 100 | 15,197 12,418 10,565 8,249 5,932 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-1,6 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-61, АП-61В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=4,0 МПа

Скорость звука			            		V=349 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,48 0,8 1,2 1,6 | 0 30 50 75 100 | 15,042 12,291 10,457 8,165 5,873 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

27

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-2,5 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-61, АП-61В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=0,6 МПа

Скорость звука			            		V=343,9 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,75 1,25 1,875 2,5 | 0 30 50 75 100 | 20,497 16,135 13,227 9,592 5,958 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-2,5 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-61, АП-61В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=1,6 МПа

Скорость звука			            		V=345,4 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,75 1,25 1,875 2,5 | 0 30 50 75 100 | 20,408 16,066 13,170 9,551 5,932 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### 28

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-1,0 м

Неизмеряемый уровень 			 2 м

Акустический преобразователь		АП-6, АП-6В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=0,6 МПа

Скорость звука			            		С=343,9 м/с

| Уровень | Задержка, мс | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 1 0,7 0,5 0,25 0 | 0 30 50 75 100 | 17,589 15,844 14,680 13,227 11,773 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-1,0 м

Неизмеряемый уровень 			 2 м

Акустический преобразователь		АП-6, АП-6В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=1,6 МПа

Скорость звука			            		С=345,4 м/с

| Уровень | Задержка, мс | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 1 0,7 0,5 0,25 0 | 0 30 50 75 100 | 17,513 15,776 14,618 13,170 11,723 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### 33

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-6,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-61, АП-61В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=4,0 МПа

Скорость звука			            		V=349 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 1,8 3 4,5 6 | 0 30 50 75 100 | 40,257 29,941 23,065 14,469 5,873 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

32

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-2,5 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-61, АП-61В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=4,0 МПа

Скорость звука			            		V=349 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 0,75 1,25 1,875 2,5 | 0 30 50 75 100 | 20,199 15,901 13,036 9,454 5,873 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-4,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-61, АП-61В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=0,6 МПа

Скорость звука			            		V=343,9 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 1,2 2 3 4 | 0 30 50 75 100 | 29,220 22,241 17,589 11,773 5,958 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

29

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-4,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-61, АП-61В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=1,6 МПа

Скорость звука			           		V=345,4 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 1,2 2 3 4 | 0 30 50 75 100 | 29,094 22,145 17,513 11,723 5,932 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-4,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-61, АП-61В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=4,0 МПа

Скорость звука			            		V=349 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 1,2 2 3 4 | 0 30 50 75 100 | 28,795 21,919 17,334 11,603 5,873 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

30

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-6,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-61, АП-61В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=0,6 МПа

Скорость звука			            		V=343,9 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 1,8 3 4,5 6 | 0 30 50 75 100 | 40,852 30,383 23,405 14,681 5,958 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

### ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

#### Диапазон измерения				0-6,0 м

Неизмеряемый уровень 			 1 м

Акустический преобразователь		АП-61, АП-61В

Температура					t=20оС

Рабочее давление				Р=1,6 МПа

Скорость звука			            		V=345,4 м/с

| Уровень | Задержка, мс, tзад | Расчетное значение выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- |
| м | % |  | 0-5 | 0-20 | 4-20 |
| 0 1,8 3 4,5 6 | 0 30 50 75 100 | 40,675 30,252 23,304 14,618 5,932 | 0 1,5 2,5 3,75 5 | 0 6 10 15 20 | 4 8,8 12 16 20 |

31